【13C】呼气试验测试仪性能参数

- 仪器特点：

1、操作简单：通道快选功能，一键式操作完成测量，全自动质控程序，无需外源气体校准，全面的实时信息自动提示功能，使用即学即会。

2、操作方便：中文操作系统，强大的数据库管理、网络打印功能，人性化操控界面，操作帮助、错误报告功能，不同颜色的采样袋区分底气与样气，避免操作失误。

3、准确：重复性≤±0.3‰，精确性≤0.3‰

4、一次插入六组样本，自动批量检测，批量打印检测报告。

二、仪器性能参数：

1、 供电电源：AC220V  50Hz，最大额定功耗＜250VA；

2、 体积：长×宽×高=540 mm×404 mm×345 mm；

3、重量：约18Kg；

4、 测量系统核心构成：

a. 光学系统：窄带带通干涉滤光组件+蓝宝石窗片+光学透镜

b. 红外光源：带镀金反射镜的稳态黑体辐射源，工作温度950℃

c. 样品池：铝

d. 探测器：PbSe红外光敏探测元件

e. 信号切变：斩光片断路器

f. 信号采集：带通滤波器+模数转换器+快速傅里叶变换软件

g. 温控系统：采用电热元件、Peltier制冷元件的PID控制方式

h. 进样系统：微型电磁气阀和精密步进电机控制的气缸式进样系统；

5、操作控制方式：软件控制，通过用户电脑上的软件和专用人机界面进行操控；

6、信息输出方式：安装在用户电脑上的专用人机界面，以及用户打印机；

7、主要技术指标：

a.重复性：平均值≤±0.3（条件：测量一组含3%CO2、DOB(‰)=0的标准气体样本10次）；

b.精确性：标准误差≤0.3（条件：测量一组含有3%CO2、DOB(‰)=2的标准气体样本10次）；

c. 样本CO2浓度范围：1.0～6.0%；

d. 所需样本体积：≥120mL/袋；

e. 样本测量时间：测量一个病人的样本（包含底气样本和样气样本各一袋）的时间约在3分钟以内，样本中的CO2浓度不同，会使测量时间有所不同；

f. 预热时间：约30分钟，预热时间可能会由于环境温度的影响而自动缩短和延长。

8、电器安全：

防触电等级：Ⅰ类

过压类别：Ⅱ类

污染等级：2级。