**医用绝缘检测仪技术参数要求说明**

1.数量：1台

2.国产；

3.用途：适用于医院消毒供应中心用于对带电源器械进行绝缘性能等安全性检查；

4.技术参数要求：

4.1配置液晶显示屏:全触摸液晶彩屏；

4.2检测方式:要求手持、摆台二合一，检测不同器械无需更换不同配件，操作更简单便捷；

4.3电压调节:电压输出范围：0-10kV；

4.4操作方式：全屏触摸操作，更智能；

4.5安全性要求：彻底杜绝操作人员电接触风险；

4.5.1输出电流：≤0.1mA；

4.5.2输出电压精度：±0.001kv**；**

4.5.3等电位设计：使探测手柄与接地线夹形成等电位，无电流通过，无高压释放；

4.5.4静电消除功能：自动消除电极线，探测手柄表面静电防止意外放电、保护人体安全；

4.6电池性能要求：

4.6.1双电源：AC220V/DC5V；

4.6.2可快速充电（充电时间≤2h）,有防过充功能；

4.6.3电池待机时间，≥360小时；

4.7报警功能：可声、光报警；

4.8 配置要求：除主机外，附带不同方式检测配件。

4.9整机质保≥36个月；保质期从完成所有安装、调试、设备运行良好，以及完成所有培训后一个月启记。