动态血压监测系统招标参数

动态血压技术参数要求

1、品牌：知名品牌

2、测量方法：阶梯放气示波法

3、测量精度: +3mmHg

4、测量范围：收缩压：40-260mmHg

舒张压：20-210mmHg

心  率：40-200bpm

5、测量间隔：5、10、15、20、30、45、60、90、120分钟等多种时间间隔选择。

6、特有的体位信息记录，帮助医生判断血压升降原因。

7、双压力传感器，双重保护功能。

8、采用防干扰动态血压技术，提供很强的抗运动干扰能力。

9、为防止病人随意按键，提供监护仪开关启动测量的停用功能。

- 10、黑屏选项：可设置监测仪为黑屏状态，以免患者好奇触动。

11、数据通讯支持USB接口，保证数据传输的稳定性和可靠性。

12、提供白天、晚上以及特殊时间段等测量时间段设置。

13、智能升压，提高病人舒适性。

14、液晶屏同屏显示收缩压、舒张压和心率。处于工作状态时记录盒显示时间与光点。

15、袖带可拆掉气囊再清洗，便于使用清洁。纯棉内衬，舒适，吸汗，防滑。

- 16、提供最大充气压设置。

17、测量失败,会自动重测。

18、读数超标警示。血压读数超过设定的限值后，产生警示。警示有显示，声音两种方式。

19、电池剩余电量可观测，便于判断是否需要更换电池，做到最大可能节省电池；

20、分析软件提供数据表图、趋势图、血压数据统计图表、柱状图、圆饼图，每小时平均血压，血压速率乘积以及收缩压和舒张压，心率相关图（离散图）。

21、软件可自由设定报告内容、可根据需要自动选择报告类型打印报告，无需按页打印。

*22、统计计算血压平滑指数，晨峰系数，血压变异系数，动脉硬化指数，显示在统计页上。

23、可以任意设置测量数据的保留路径，防止安装盘容量饱和。

24、电子搜索功能，读取数据时可以轻易找到病人信息，无需重新手工输入。

25、提供白大衣高血压自动分析功能，采用特殊颜色表示白大衣高血压分析时间段。

26、趋势图需要可以容纳最多72小时的数据。

27、可自动生成PDF格式报告。

28、软件可以设置收缩压、舒张压、夜间血压、背景、血压阈值等图表颜色，符合操作医

生的审美习惯。

29、有血压比较分析功能。一个人如果前后两次或多次就诊。软件可以比较最近两次就诊的血压数据。

30、软件提供医嘱电子签名。

31、诊断报告可设置医院名称和LOGO。

32、配置：一个盒子。